| No | INSIDEN | PENYEBAB LANGSUNG | PENYEBAB YANG MELATAR BELAKANGI | REKOMENDASI/ TINDAK LANJUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jatuh dari tempat tidur | Pasien berontak | Pasien gelisah | - Monitor pasien setiap saat - Awasi restain pasien dan safety bad. |
| 2 | Potensial pasien jatuh | Safety Bed tidak ada | Tidak ada pengaman tempat tidur | Pengajuan permohonan pemasangan pengaman tempat tidur. |
| 3 | Insiden kegagalan insersi intravena lebih dari 2 kali | Vena keras | Usia pasien lebih dari 75 tahun | - Menggunakan Jarum yang sesuai (abbocath, wing needle/butterfly) - Melakukan sosailisasi SPO memasangan Infus |
| 4 | Kaki Terkena Pintu | Pintu bagian bawah menonjol | Alas pintu ( besi ) meregang | renovasi pintu bagian bawah dan membersihkan sela-sela pintu bagian bawah. |
| 5 | Kegagalan insersi intravena 2 kali tususk | Pembulu darah vena kecil | Usia pasien lebih dari 65 th | - Sosialisasi pemasangan infus - Monitor dan evaluasi pemasangan infus |
| 6 | Keterlambatan penyerahan hasil laboratorium | Alat phox ultra rusak | Lampu potosium sensor rusak | - Ganti lampu potosium sensor - Ganti ph sensor - Kalibrasi alat |
| 7 | Salah sampel | Kurang komunikasi | Pasien banyak | - Sosialisasi SPO SBAR |
| 8 | Sampel darah lisis | Vena kecil | Pasien bayi (3 bulan) | - Sosialisasi tentang phebotomi |
| 9 | Darah rutin beku | Pasien gemuk | Pasien memakai ventilator | - Pelatihan Phebotomi |
| 10 | Keterlambatan penyerahan hasil laborat | alat biomerieox tidak mau membaca hasil | Alat vidas error | - Ganti vic board display, kalibrasi optic |
| 11 | Phebitis tangan kanan | Vena kecil | Pasien usia 9 bulan | - Resosialisasi SPO pemasangan infus - Monitoring pemasangan infus - Kontrol tetesan infus - Lakukan 5 moment cuci tangan yang benar. |